附件1

献血车（含相关设备）需求用途及参数

一、背景与目的

为满足本地区无偿献血宣传招募、团队采血、流动采血及应急采血保障工作需要，进一步提升献血服务能力与便民服务水平，扩大无偿献血覆盖范围，拟采购一辆专用献血车，用于市区及乡镇流动采血、公益献血活动保障、单位团体献血、应急突发事件采血支援等工作，为献血者提供安全、规范、舒适的流动献血服务。

二、服务需求

1.车辆机动性强、适应城区及乡镇道路通行，内部空间开阔，单日可承接常态化零散献血者，全程动线流畅，避免人员聚集拥堵。       

2.具备批量采血承载能力，可同时开展多工位采血，配套设施齐全，无需外接电源即可长时间稳定运行，适配团体集中采血的高效率、大容量需求。

三、关键性能与配置需求

（一）车辆基础性能要求

1.外形尺寸：总长度10990-11500mm，总宽≥2500mm，总高度3600-3800mm，车内高度≥2100mm（不含抽拉机构），车身两侧可拓宽，拓展行程：≥600mm，保障采血操作和献血者服务的空间充足。

2.动力系统：搭载潍柴/玉柴/康明斯或同级别优质发动机，功率≥220KW，符合国六排放标准，兼顾动力性能与环保要求。

3.车身底盘：采用全承载车身设计，底盘为自制加固型且满足公路客车底盘标准，最大总质量16500-18000kg，轴距5250-5550mm，确保车辆行驶稳定、承载达标。

4.其他基础配置：油箱容积≥260L，配备轮胎爆胎应急安全装置，整车通过工信部医疗车专项公告，具备合法上牌及上路运营资质。

（二）功能分区布局要求

车辆内部需按照献血服务全流程科学分区，实现动线分离、互不干扰，杜绝交叉污染，具体分区及要求如下：

1.登记区：设置专属工作台，配备信息登记、宣传告知设施，用于献血者咨询接待、信息录入、知情同意告知。

2.体检、血液初筛区：独立空间，配置基础设备，用于献血前体格检查、血液初筛，保障筛查结果精准。

3.血液采集区：设置至少4个采血工位，采血储物柜布局合理，满足采血流程需求；能同时采集至少8位献血者，献血者所坐采血椅应能放平角度≥度，满足采血规范对环境空间要求。

4.血液暂存区：恒温密闭区域，配备专用医用贮血冰箱，用于采集后血液的临时储存，严控血液储存环境。

5.休息观察区：舒适的休息空间，配备座椅、饮水设施，用于献血后休息，能保障同时有15位献血者可以同时入座。
6.医疗废物处置区：独立密闭专区，用于分类存放医疗废弃物，符合医疗废物管理规范，防止环境污染与交叉感染。

（三）专业设备配置要求

1.血液储存设备：配备有效容积≥270L医用贮血冰箱，温度精准控制在2-6℃，具备高温、低温、门未关等多重报警功能，采用风冷循环系统，温度均匀稳定。

2.消毒灭菌设备：配备适用体积≥100m³的空气消毒机，支持手动、自动、定时三种工作模式，具备滤网提示、故障报警功能，核心等离子模块使用寿命≥50000小时。

3.配套设施：配置8把专用采血椅、8台采血称、1台热合机、1台血压计、1台体重秤、储物柜、洗手池等设施，抽屉采用按钮锁设计，提升操作便捷性。

4.空调设备：配备至少2个空调（或2个以上出风口），控温效果要适配车内工作面积，空调保证使用性能寿命与整车寿命相一致，保证空调关闭情况下，不会出现漏水等情况。
（四）电气与能源系统要求

1.锂电系统：配备电量≥88.87kWh锂电池，电压范围450-657V，能量密度≥170Wh/kg，电池放电率≥93%，承诺8年电池电量衰减率≤30%，防护等级达标，具备加热、防水、防爆功能。能保障在夏天使用空调的情况下，能保持蓄电用电时间≥10小时。
2.逆变系统：配备额定输出功率12kW逆变器，输出电压AC220V，具备过温、过载、短路、过压、欠压等多重即时停机保护功能。

3.供电模式：支持220V（单枪最大7kW）、380V（单枪最大20kW）双模式供电，适配不同场景供电需求，保障全车设备稳定运行。

（五）安全与环保质量要求

1.防腐耐用：承诺10年不发生结构性穿孔、锈烂。

2.工艺质量：所有焊缝牢固平滑，无咬边、气孔、虚焊、漏焊等缺陷；车辆采用一体化生产，底盘生产与整车改装为同一厂家，保障整车品质。

3.环保标准：空调系统能效优于或等于二级能效，车内装饰材料符合环保标准，无异味、无污染。

4.安全防护：配备灭火器、安全锤、应急照明、倒车影像、倒车雷达等安全设施，提升车辆使用与行驶安全性。

五、服务保障要求

1.售后保障：提供完善的安装调试、操作人员培训、定期维保、应急维修服务，明确质保期限、响应时效、备品备件供应方案。

2.合规承诺：车辆所有配置、改装均符合国家医疗车相关标准及法律法规，提供合规承诺函，确保上牌、运营无合规风险。

